СПЕЦИФИКАЦИЯ преобразователей расхода ULTRAFLOW®  для теплосчетчиков   Multical® UF  фирмы KAMSTRUP

| Обозначение | Qном м3/ч | Диаметр условный | Присоединение | Мон- тажная длина мм | Вес кг | Порог чувстви- тельности л/ч | Qмин м3/ч | Qпер (0,04хQном) м3/ч | Qмакс (2 х Qном) м3/ч | Предел огранич. Q сверху м3/ч | Q при ∆р 0,25 бар м3/ч | Вых. сигнал имп/л | Код ССС | ∆р при Qном бар | Kv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65-5-CAAA-456 | 0,6 | ДУ 15 | G3/4B (R½) | 110 | 0,8 | 2 | 0,006 | 0,024 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 300 | 416 (484) | 0,04 | 3,2 |
| 65-5-CAAD-456 |  | ДУ 20 | G1B (R3/4) | 130 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CDAA-456 | 1,5 | ДУ 15 | G3/4B (R½) | 110 | 0,8 | 3 | 0,015 | 0,06 | 3,0 | 4,5 |  | 100 | 419 (407) | 0,22 |  |
| 65-5-CDAC-456 |  |  |  | 165 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CDAD-456 |  | ДУ 20 | G1B (R3/4) | 130 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CDAE-456 |  |  |  | 165 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CDAF-456 |  |  |  | 190 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CEAF-456 | 2,5 | ДУ 20 | G1B (R3/4) | 190 | 1,4 | 5 | 0,025 | 0,12 | 5,0 | 7,5 | 6,7 | 60 | 498 (-) | 0,03 | 13,4 |
| 65-5-CEBA-456 |  |  | DN20 |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CGAG-456 | 3,5 | ДУ 25 | G5/4B (R1) | 260 | 2,3 | 7 | 0,035 | 0,14 | 7,0 | 9 |  | 50 | 451 (436) | 0,07 |  |
| 65-5-CGBB-456 |  |  | DN25 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CHAG-456 | 6,0 |  | G5/4 B (R1) |  | 2,3 | 12 | 0,06 | 0,24 | 12,0 | 18 |  | 25 | 437 (438) | 0,2 |  |
| 65-5-CHBB -456 |  |  | DN25 |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CJAJ - 456 | 10,0 | ДУ 40 | G2B (R1 ½) | 300 | 4,5 | 20 | 0,1 | 0,4 | 20,0 | 30 | 20,0 | 15 | 478 (483) | 0,06 | 40 |
| 65-5-CJBD -456 |  |  | DN40 |  | 8,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-CKСE -456 | 15,0 | ДУ 50 | DN50 | 270 | 10,1 | 30 | 0,15 | 0,6 | 30,0 | 45 |  | 10 | 420 (485) | 0,14 |  |
| 65-5-CLСG -456 | 25,0 | ДУ 65 | DN65 | 300 | 13,2 | 50 | 0,25 | 1,0 | 50,0 | 75 | 51,0 | 6 | 479 (-) | 0,06 | 102 |
| 65-5-CMСH-456 | 40,0 | ДУ 80 | DN80 | 300 | 16,8 | 80 | 0,4 | 1,6 | 80,0 | 90 | 90,0 | 5 | 458 (486) | 0,05 | 179 |
| 65-S-FACL-356 | 60,0 | ДУ 100 | DN100 | 360 |  | 120 | 0,6 | 2,4 | 120 | 180 |  | 2,5 | 170 |  | 600 |
| 65-S-FBCL-356 | 100,0 |  |  |  |  | 200 | 1,0 | 4,0 | 200 | 300 |  | 1,5 | 180 |  |  |
| 65-S-FCCN-356 | 150,0 | ДУ 150 | DN150 | 500 |  | 300 | 1,5 | 6,0 | 300 | 450 |  | 1 | 147 |  | 1060 |
| 65-S-FDCN-356 | 250,0 |  |  |  |  | 500 | 2,5 | 10,0 | 500 | 750 |  | 0,6 | 181 |  |  |
| 65-S-FECN-356 | 400,0 | ДУ 150 | DN150 | 500 |  | 800 | 4,0 | 16,0 | 800 | 1125 |  | 0,4 | 191 |  | 2050 |
| 65-S-FECP-356 |  | ДУ 200 | DN200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4040 |
| 65-S-FECR-356 |  | ДУ 250 | DN250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-S-FFCP-356 | 600,0 | ДУ 200 | DN200 | 500 |  | 1200 | 6,0 | 24,0 | 1200 | 1800 |  | 0,25 | 172 |  |  |
| 65-S-FFCR-356 |  | ДУ 250 | DN250 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-S-F1CR-356 | 1000 | ДУ 250 | DN250 | 600 |  | 2000 | 10,0 | 40,0 | 1800 | 1800 |  | 0,25 | 172 |  | 8160 |

↑                    ↑  Погрешность измерения расхода  ±2%

ULTRAFLOW поставляется с соединительным кабелем 2,5м. Возможна поставка с кабелем 5м и 10м.

При работе с кабелем от 10м до 50м используйте импульсный передатчик 66-99-603.